| Código: | 6901000031 |  |  | Imagem: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição: | IBP CABLE - CABO COM 6 FIOS, LIGADO EM CONECTOR DE 6 PINOS |  |  |  |
| Data de elaboração: | 26/03/2019 |  |  |  |
| Crítico | Sim | x |
|  | Não |  |

Essa especificação descreve as propriedades do produto acima indicado. Este documento contém requisitos gerais, material, especificações de defeito.

| Material | Capa externa e capa dos condutores: PVC Condutores: Cobre estanhado |
| --- | --- |
| Fornecedor | PANSW MED CORP |
| Características do produto. | Dimensões: Ø externo 5 mm, comprimento >200mm Número de condutores: 5 condutores mais malha Conector com 6 pinos Utilização: CATETER DE PRESSÃO INTRACRANIANA |
| Tipos de defeitos e nível de aceitação NQA. | Conforme “Plano de Amostragem” – Norma NBR- 5426 – Tabela 1- “Codificação de amostragem” – (Níveis Gerais de Inspeção S2) e Tabela 2 “Plano de Amostragem Simples Normal” |
|  | Nível de Qualidade Aceitável: Nível S2 - NQA 4,0 Tabela de Amostragem Tamanho do lote; Tamanho da amostra; NQA 4,0. AC; RE. 501 a 1200; 5; 0; 1. 1201 a 3200; 8; 1; 2. 3201 a 10000; 8; 1; 2. OBS: Para lotes inferiores ou superiores deve ser consultada a norma NBR- 5426 - Tabela 2. |
|  | Inspeção dimensional: paquímetro calibrado Inspeção Visual: Inspeção visual. Inspeções: - Dimensões: Diâmetro externo: 5 mm (±0,1mm); - Cor do cabo: cinza - Numero de condutores: 5 condutores, mais malha - Cor dos condutores: branco, vermelho, verde, preto, marrom - Cor do conector: Cinza e Vermelho - Números de pinos do conector: 6 pinos |
| Rotulagem embalagem. | Após inspeção o produto deve ser embalado e armazenado. O produto deve possuir etiqueta de identificação com código do produto, descrição do produto, número do lote e quantidade. |
| Revisão:00 - 26/03/2019- Emissão Inicial Elaborado por: Assinatura ___________________________ |  |